### 一、项目清单

| 序号 | 类型 | 参考包装规格 | 包装单位 | 年预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 标段一：多合一检测试剂、心梗三项、糖化 |  |  |  |  |
| 1 | 全程C-反应蛋白 | 240T （单试剂）瓶装 | 套 | 70 |
| 2 | 血清淀粉样蛋白A（CRP+SAA二合一)定量检测试剂盒（胶乳增强免疫法） | 200T | 盒 | 25 |
| 3 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒 | 25T/1100 | 盒 | 90 |
| 4 | 糖化血红蛋白试剂 | 400T | 盒 | 10 |
| 标段二：一次性耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 载玻片（7101) | 50pc | 盒 | 100 |
| 2 | 大便杯（手掀盖）（蓝） | 40ml | 只 | 2000 |
| 3 | 一次性尿杯 | 中号 透明 | 只 | 20000 |
| 4 | 一次性带洞尿杯（蓝盖） | 40ml | 只 | 2000 |
| 5 | 一次性使用真空采血管 | 2ml /EDTA.K2 紫色 塑料 | 支 | 34200 |
| 6 | 一次性使用真空采血管 | 1.8ml/柠檬酸钠 蓝色 | 支 | 3600 |
| 7 | 一次性使用真空采血管 | 5ml/促凝剂/分离胶 黄色 | 支 | 34200 |
| 8 | 一次性使用真空采血管 | 1.6ml 血沉管 | 支 | 1000 |
| 标段三：胃部检测 |  |  |  |  |
| 1 | 幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒（量子点免疫荧光法） | 50人份/盒 | 盒 | 8 |
| 2 | 胃蛋白酶原I（PGI）、胃蛋白酶原II（PGII）联检试剂盒（量子点免疫荧光法） | 50人份/盒 | 盒 | 8 |
| 3 | 胃泌素17（G-17）检测试剂盒（量子点免疫荧光法） | 50人份/盒 | 盒 | 8 |
| 标段四：生化试剂 |  |  |  |  |
| 1 | 电解质标准液（高值） | 100ml | 瓶 | 2 |
| 2 | 电解质标准液（低值） | 100ml | 瓶 | 2 |
| 3 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 1000ml/桶 | 桶 | 2 |
| 4 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 2000ml/桶 | 桶 | 13 |
| 5 | 缓冲液 | 2000ml/桶 | 桶 | 5 |
| 6 | 电极清洗液 | 1*450ml | 瓶 | 1 |
| 7 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | R1：4x54ml R2：4x18ml | 盒 | 5 |
| 8 | OSR6104/碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | R1：4x30ml R2：4x30ml | 盒 | 5 |
| 9 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(乳酸脱氢酶法) | R1：4x50ml R2：4x25ml | 盒 | 8 |
| 10 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(MDH法) | R1：4x25ml R2：4x25ml | 盒 | 7 |
| 11 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | R1-1：2x22ml R1-2：2x4ml R2：2x6ml | 盒 | 14 |
| 12 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD法） | R1：4x50ml R2：4x12.5ml | 盒 | 8 |
| 13 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(速率法) | R1：4x40ml R2：4x40ml | 盒 | 5 |
| 14 | 葡萄糖测定试剂盒(已糖激酶法) | R1：4x25ml R2：4x12.5ml | 盒 | 11 |
| 15 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1：4x45ml R2：4x15ml | 盒 | 6 |
| 16 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | R1：4x40ml R2：4x20ml | 盒 | 5 |
| 17 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | R1：4x25ml R2：4x25ml | 盒 | 5 |
| 18 | 载脂蛋白-A1测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：4x13ml 试剂2：4x13ml | 盒 | 8 |
| 19 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：4x13ml 试剂2：4x7ml | 盒 | 7 |
| 20 | 肌酐测定试剂盒（苦味酸法） | R1：4x51ml R2：4x51ml | 盒 | 4 |
| 21 | 肌酸激酶检测试剂盒（酶偶联法) | R1-1：4x22ml R1-2：4x4ml R2：4x6m | 盒 | 7 |
| 22 | ɑ-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7底物法） | R1：4x40ml R2：4x10ml | 盒 | 5 |
| 23 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1：4x27ml R2：4x9ml | 盒 | 4 |
| 24 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1：4x27ml R2：4x9ml | 盒 | 4 |
| 25 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法） | R1：4x30ml R2：4x12.5ml | 盒 | 11 |
| 26 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1：4x51.3ml R2：4x17.1ml | 盒 | 14 |
| 27 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1：4x51.3ml R2：4x17.1ml | 盒 | 14 |
| 28 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | R1：4x25ml R2：4x25ml | 盒 | 11 |
| 29 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1 B：4x6ml R1 C：4x6ml | 盒 | 10 |
| 30 | 总胆红素测定试剂盒(重氮盐法) | R1 B：4x15ml R1 C：4x15ml | 盒 | 8 |
| 31 | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | R1：4x22.5ml | 盒 | 7 |
| 32 | 钙测定试剂盒（偶氮砷III法） | R1：4x15ml | 盒 | 3 |
| 33 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | R1：4x29ml | 盒 | 6 |
| 34 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒（过氧化物酶法） | 60ml*2 60ml*1/7170 | 盒 | 6 |
| 35 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(循环酶法) | 60ml*1 R2：9ml*1/7170 | 盒 | 11 |
| 36 | a-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒(连续监测法) | 60ml*2/7170 | 盒 | 10 |
| 37 | 脂蛋白LP（a）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 60ml*2 15ml*2/7170 | 盒 | 4 |
| 38 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒 | 60ml*2 20ml*2 | 盒 | 2 |
| 39 | 游离脂肪酸测定试剂盒 | 60ml*2 15ml*2 | 盒 | 2 |
| 40 | 糖化血清蛋白测定试剂盒 | 60ml*2 | 盒 | 2 |
| 41 | IV型胶原蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：60*1、R2：20*1 | 盒 | 8 |
| 42 | 转铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：45ml*2 R2：15ml*2 | 盒 | 2 |
| 43 | 微量白蛋白测试试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：40ml*1 R2：10ml*1 | 盒 | 8 |
| 44 | 尿转铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：45ml*2 R2：15ml*2 | 盒 | 2 |
| 45 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：45ml*1 R2：15ml*1 | 盒 | 2 |
| 46 | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：45ml*1 R2：15ml*1 | 盒 | 2 |
| 47 | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：60ml*1 R2：15ml*1 | 盒 | 2 |
| 标段五：血细胞分析1 |  |  |  |  |
| 1 | 血细胞分析用溶血剂1 | LYA-1 500ML | 瓶 | 5 |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂2 | LYA-2 200ML | 瓶 | 5 |
| 3 | 血细胞分析用溶血剂3 | LYA-2 500ML | 瓶 | 5 |
| 4 | 血细胞分析用溶血剂4 | LYA-3 1L | 瓶 | 5 |
| 5 | C反应蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 180ML | 盒 | 5 |
| 6 | 血细胞分析用清洁液 | CLE-P 50ML*4 | 盒 | 5 |
| 7 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 3ml 中值 | 支 | 5 |
| 8 | 血细胞分析用稀释液 | DIL-A 20L | 箱 | 5 |
| 标段六：血细胞分析2、尿液分析、血凝 |  |  |  |  |
| 1 | 血细胞分析用染色液 | 42ml×2 | 盒 | 4 |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂 | 4L×2 | 盒 | 3 |
| 3 | 血细胞分析用染色液(测量WBC,BASO,NRBC分类染色液) | 82ml×2 | 盒 | 2 |
| 4 | 血红蛋白检测试剂 | 1.5Lx2 | 盒 | 3 |
| 5 | 血液分析仪用稀释液 | 20L/桶DCL-300A | 箱 | 31 |
| 6 | 血细胞分析用溶血剂)(wbc分类) | 4L×2 | 盒 | 4 |
| 7 | CCA-500A(清洗液) | 4ml×20瓶 | 箱 | 2 |
| 8 | (超敏C反应蛋白)(散射比浊法) | 800测试/盒 | 盒 | 1 |
| 9 | 血液分析仪质控品XN CHECK L1 | 3ml/支 | 支 | 6 |
| 10 | 尿液分析用稀释液 | 沉渣模式：2.1L×2 | 桶 | 5 |
| 11 | 尿液分析用稀释液 | 细菌模式：2.1L×2 | 桶 | 4 |
| 12 | 尿液分析用染色液 | 细菌模式：25ml/袋（2袋/盒） | 盒 | 2 |
| 13 | 尿液分析用染色液 | 沉渣模式：29ml/袋（2袋/盒） | 盒 | 3 |
| 14 | 尿液分析试纸条)(干化学法) | 100条/筒 | 筒 | 40 |
| 15 | 尿液分析用鞘液)(G) | UTS-900A,20L/桶 | 桶 | 18 |
| 16 | 化学清洗液 | 1Lx5瓶/箱 | 瓶 | 7 |
| 17 | 尿有形成成分检测质控品 UF ⅡCONTROL(UF500Ⅰ/UF1000Ⅰ)-高值质控品（UF ⅡCONTROL-H）；低值质控品（UF ⅡCONTROL-L） | 47ml/盒（高、低值） | 盒 | 2 |
| 18 | 凝血酶原时间(凝固法) | 10*4ml | 盒 | 8 |
| 19 | 氯化钙溶液(血凝) | 10*15ml | 盒 | 2 |
| 20 | 纤维蛋白原(凝固法) | 10*5ml | 盒 | 5 |
| 21 | D-二聚体(免疫比浊法/带定标)-b) 试剂：6×4.0ml；缓冲液：6×5.0ml；补充试剂：6×2.6ml；样本稀释液：6×5.0ml；校准品：2×1.0ml | b)试剂：6×4.0ml；缓冲液：6×5.0ml；补充试剂：6×2.6ml；样本稀释液：6×5.0ml；校准品：2×1.0ml | 盒 | 5 |
| 22 | 凝血酶时间(TT凝固法) | 试剂：10*5ml缓冲液：1*50ml | 盒 | 5 |
| 23 | 缓冲液 | 10x15ml | 盒 | 2 |
| 24 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50mlx1 | 瓶 | 25 |
| 25 | APTT 活化部分凝血活酶时间(凝固法/FSL) | 10x10ml | 盒 | 2 |
| 26 | CS系列反应杯 | 3000个 | 盒 | 7 |
| 27 | 凝血质控品Ⅰ | 10*1ml/盒 | 盒 | 10 |
| 标段七：综合试剂 |  |  |  |  |
| 1 | 淋球菌检测试剂盒 | 25T | 盒 | 2 |
| 2 | 细菌性阴道病三联检测试剂盒/BV | 20T | 盒 | 4 |
| 3 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒/ASO | 100T | 盒 | 7 |
| 4 | 类风湿因子检测试剂盒/RF | 100T | 盒 | 7 |
| 5 | 多项目尿液化学分析控制品 | 10ml*6 | 盒 | 6 |
| 6 | RhD血型试剂 | 10ml | 支 | 3 |
| 7 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒（乳胶法） | 40T | 盒 | 3 |
| 8 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂/HCV | 40T | 盒 | 1 |
| 9 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒/TP | 40T | 盒 | 1 |
| 10 | 乙肝表抗血清试剂条 | 100T | 盒 | 1 |
| 11 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒/HBV | 25T | 盒 | 5 |
| 12 | 风疹病毒、弓形虫、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒（I型/II型）IgM抗体检测试剂盒 | 25T | 盒 | 1 |
| 13 | 人类免疫缺陷病毒抗体-丙型肝炎病毒抗体-梅毒螺旋体抗体-乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂 | 20T | 盒 | 28 |
| 14 | 血糖测试条 | 50T | 盒 | 440 |
| 15 | 血红蛋白试纸条 | 100T | 盒 | 30 |
| 16 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸 | 100T | 盒 | 15 |
| 17 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 20T | 盒 | 3 |
| 18 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 20T | 盒 | 3 |
| 19 | 便隐血（OB）试剂 | 200T | 盒 | 6 |
| 20 | 尿试纸条 | 11G | 筒 | 151 |
| 21 | 放免试管 | 12*75 | 支 | 5000 |
| 22 | 样品杯 | 专用 | 只 | 4500 |
| 23 | 吸头 | 5.5*50 | 支 | 15000 |
| 24 | 一次性使用末梢采血管 | 0.5ml | 支 | 500 |
| 25 | 放免试管 | 16*100 | 支 | 7000 |
| 26 | 甲型乙型流感试剂 | 20T | 盒 | 60 |
| 27 | 登革病毒NS1抗原 | 40T | 盒 | 2 |

注：清单内的数量为一年的预估数量，不作为实际采购数量承诺。

- 配套服务参数

##### 标段一：多合一心梗三项等

（一）多合一检测试剂，需提供满足以下要求的配套服务：

- 检测方法及原理：胶乳增强免疫透射比浊法；

- 分析方法学：固定时间法、终点法、速率法；

- ★检测速度：≥180样本/小时；

- 检测项目：SAA、CRP、PCT、HbA1c；

- ▲反应杯：装载≥80个反应杯；

- 仪器试剂位：6个；

- 样本用量：全自动轨道进样样本用量≤5μl；

- 样本类型：静脉全血、血清、血浆、末梢血、稀释血上机检测；

- 进样方式：具备轨道自动进样功能，可一次装载至少40个样本；

- 试管识别：全血模式下，可自动识别试管类型，静脉全血、末梢全血混合上样；

- 样本识别：仪器的进样区自动识别样本，无需人工启动进样检测操作；

- 温控系统：在设定的37±0.3 ℃内，波动度不大于±0.2℃；

- 仪器加样准确性和重复性：准确性误差不超过±5%；重复性变异系数不超过2%；

- 仪器测量准确性和重复性：准确性误差不超过±7%；重复性变异系数不超过1.5%；

- ▲极低交叉污染：样本采样、试剂取样、样本混匀、反应杯混匀均为独立机械臂；使用一次性反应杯，交叉污染极低；

- 配套需求：台式机、一体机、内置条码扫描器，无需外置电脑，节省空间；

- ▲增值服务：服务系统具备远程维护、远程升级、远程质控、管家式售后服务等功能。

（二）心梗三项，需提供满足以下要求的配套服务：

- 检测方法：荧光免疫定量分析法

- ▲检测项目：心梗三合一，促甲状腺激素（TSH）、甲状腺素（T4）、总三碘甲状腺原氨酸（T3）、促黄体生成素（LH）、促卵泡生成素（FSH）、泌乳素（PRL）、铁蛋白（Ferritin）胱抑素C β2微球蛋白等

- 通道数量：7个温控通道+1急诊测量通道

- 温控：32℃稳定检测环境，保证测量结果更准确

- 样本类型：血清、血浆、全血、末梢血、尿液

- 样本用量：10~200μL（每个检测项目所对应的样本类型和样本量不同，具体请参考配套试剂说明书）

- ▲机身尺寸：小于400mm（长）×400mm（宽）×400mm（高）

- 净重：9Kg（千克）

- 工作波长范围：635±5nm样本类型：血清、血浆、全血、尿液

- 重复性：仪器重复测量的变异系数，在[0，100）mV 量程内，1CV≤10%；

在[100，15000] mV 量程内，CV≤2%

- 稳定性：仪器 1 小时内检测同一个浓度的标准卡，卡电压变化应不超

过±10%

- 试剂：配套检测卡

- 显示屏：10.1英寸LCD彩色触摸显示屏、1280×800分辨率

- 语言：中文

- 存储：100000组

- 外接端口：RS232串行口、以太网口、USB接口

- 设备扩展：可外接条码扫描模块，支持与检验科管理系统（LIS）和全

院系统（HIS）系统无缝连接，数据实时共享，支持WiFi连接；

- 条码扫描：可选配条码扫描仪，支持条码扫描

- 打印机及软件系统：内置热敏打印机；自动打印、手动打印可选；可外

接usb打印机，设置打印模板；Android系统，易于操作

- 正常工作条件：

环境温度范围：10℃～35℃

相对湿度范围：≤70%

大气压力范围：70.0kPa～106.0kPa

安全类型：瞬间电压Ⅱ类

电源电压：AC100V - 240V~±10%

电源频率：50Hz~60Hz±1Hz

远离强电磁场干扰源

电源电压AC100V - 240V~±10%

电源频率为 50Hz~60Hz±1Hz

最大功耗为 120VA

（三）糖化

- 提供配套糖化血红蛋白分析仪

- 检测原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC）

- 室间质评：卫生部和浙江省室间质评独立分组

- 样本类型：全血、稀释血

- 报告参数：HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA1c、HbA0、V-window  7个参数

- ★变异体检测功能：具备变异体检测功能，提供变异体检测试剂

- 样本位：110个批量或连续上样；具备急诊（ST）位

- ▲检测速度≥40T/小时（变异体检测试剂）

- 重复性：CV<1.2%

- 检测范围：3%～18%

- 检测波长：415nm/500nm双波长检测

- 样本量：全血5μl、稀释血10μl

- ★层析柱/过滤器：层析柱测试次数：≥1600T；≥过滤器测试次数：800T

- 配套试剂：洗脱液A、洗脱液B、洗脱液C、溶血剂L

- 扫描器功能：系统支持全自动扫描条形码的功能

- 试剂余量提示：具有试剂剩余量提示功能，同时在试剂量剩余量不足时发出报警

- 采血管穿刺：具备采血管穿刺功能

- 外部接口：系统具备RS232接口，支持HIS/LIS系统连接功能

- 中文报告：系统以热敏打印机打印中文报告，报告包括样本ID号，检验时间，IFCC浓度值，NGSP面积比，ADA平均血糖

- 存储系统：系统内存可以存储4000T测试结果（包含测试曲线）

- 工作环境：温度10℃～35℃，相对湿度≤80%

- 电源：AC100～240V 50/60HZ 120VA

##### 标段二：一次性耗材

- 生产环境：GMP10万级车间，提供GMP检测报告

- 蓝管：要求双壁管

- 紫管：胶塞要求耐磨

- 安全头盖设计，自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色

- 添加剂：根据采血管用途、采血量要求。精确计算并定量预置优质添加剂，均匀分布于试管内，避免微量溶血。

- 凝胶材料：聚酯类，特殊的凝胶设计优选提高血清产量和减少离心时间。

- 针头需要提供授权书。

##### 标段三：胃部检测

需提供满足以下要求的配套服务：

（一）提供配套干式荧光免疫分析仪

- ▲检测原理：干式荧光免疫法

- ▲检测性质：定量、半定量、定性分析（可视试剂项目不同而选择）

- 检测通道：12通道，转盘式

- ▲样本类型：血清/血浆、全血、尿液、其他，可在仪器界面选择样本类型

- ▲检测速度：单次检测耗时<10s

- 检测项目：最大支持63个不同项目

- ▲检测方式：支持一卡多项检测（最多可以支持5项）

- 检测时间：≤10分钟

- ▲精密度：

CV≤1%（标准卡，高值）

CV≤2%（标准卡，低值）

- 台间差：Bis%≤5%（系列标准卡）

- 型间差：与台间差标准一致

- 定标方法：专用ID芯卡，单通道与多通道仪器兼容

- 定标曲线：

最大支持10条标准曲线

定标曲线存储在ID卡(ID卡容量4K)

拟合方式9种（实验软件中），内置于用户实验软件

- 结果存储：>10000个

- 故障报警：判读显示，试剂卡C线异常、试剂卡插反/未到位、试剂卡过期等有警告提示

- 显示屏：至少8英寸触摸屏寸（分辨率在800X480以上）

- 界面语言：中文和英文，其他语言可扩展

- 打印机：内置热敏打印机，58mm

- 结果查询：可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除

- 结果传输：USB2.0，RS232C，wifi，以太网络，支持LIS、HIS

- 软件管理：自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目ID和项目信息

- 项目拓展：支持项目自定义，支持算法自定义

- 安规、EMC、环境试验：电气安全应满足GB4793.1的要求，EMC需满足GB/T18268.1 和 GB/T18268.26的要求，环境试验应满足GB/T14710中机械环境试验II组的要求

- 数据管理功能（测试结果、自检结果等），可外接条码扫描器

（二）提供ISIA量子点荧光免疫分析仪平台：

- 快速：3-15min出结果

- 灵敏度高：精确到Pg级

- 稳定性好：15-60min检测CV＜1.5%

- 全定量：量子点荧光媲美化学发光

- 操作简单：自动检测，自动弃卡；无需特殊技能的操作人员

- 即时检测：即到即检，无需等待。

- 定量/定性：全定量

- 信号真实：荧光寿命长

- 易标记：生物相容性好

- 多联检：激发谱宽和发射谱窄

- 光稳定性好、激发普宽、发射谱窄、斯托克斯位移大、生物相容性好、荧光寿命长

##### 标段四：生化试剂

（一）提供配套设备如下，用于检验科血液生化指标检测：

- 生化分析仪主机一台

- 纯水处理器（≥100L/H)一套

- 10KV的UPS一台

- 电脑及LIS报告软件各一套

（二）技术参数及要求：

- ★检测速度：纯生化速度≥2000Test/小时，单模块电解质检测≥900Test/小时

- 检测项目：可同时测定双试剂≥54项

- 电解质：至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换

- ★试剂通道：开放式可使用各种进口、国产合格试剂，并具有同品牌原装试剂（贴牌及代加工的除外），确保检测结果具有溯源性。

- ▲检测波长：340～800nm，单波长，双波长检测，波长数≥13种。

- 光源：卤素灯或氙灯，使用寿命≥2000小时。

- ▲样品容量：可同时容纳≥400个样品。

- 急诊测试：通过独立的急诊进样轨道进行急诊样本进样，保证急诊样品优先检测。

- ▲恒温系统：液体恒温系统，比色恒温液无须每天更换、无需添加其他添加剂、对比色无干扰。

- 搅拌系统：多头回旋式、双程清洗搅拌系统

- 反应杯：材质为石英玻璃，且无需人工保养。

- 反应杯清洗：≥8步骤

- 反应时间：≥8分钟

- 自动稀释功能：高浓度样品能自动预稀释、自动重检。

- 最小样品量：≤1.0ul(步进0.1ul)

- 最小试剂量：≤10ul

- ▲最小总反应容量：≤80ul

- 反应温度37℃

- 测光要点：集束式点光源全息光栅分光，光数字直接转换。

- 信号传输：采用全数字总线技术(CAN技术)改进加样、混合和光度测定的精度；

- 条形码要求：同时具有样品和试剂条形码阅读，必须原厂标准配备。

- 单模块≥2000 Test/小时，增加模块可直接连接，并可连接全自动流水线。

- 样品轨道系统：具有独立的三条样本轨道：常规样本轨道、急诊优先轨道、样本返回轨道；

- 干扰提示系统：样本有溶血、脂血、黄疸，仪器会自动提示报警。

- 定标管理：单点、双点、多点，线性和非线性。

- 质量管理：实时质控、室内质控、室间质控。

- 保护功能：探针具有防撞功能，样品探针具有防阻塞和阻塞报警功能。

2.4 其他要求：

- ▲承诺中标后在市域范围内派驻工程师，要求设备维修响应时间小于2小时，可6小时到位排除设备故障。

- 每12个月一次免费提供设备保养

- 提供操作培训和维修培训以及操作规程（电子版）

- 终身免费提供软件升级

- 提供仪器SOP文件；每年提供一次仪器保养及校准。

- 设备安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。

- 设备安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准

- 设备验收标准：提供的产品原始样本、技术资料应和投标文件的技术一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

##### 标段五 ：血细胞分析1

提供配套设备如下：

- 五分类血常规检测原理：采用三角度激光散射技术，通过双通道实现白细胞五分类检测。

- 特定蛋白检测原理：采用胶乳增强免疫散射比浊法检测全程CRP。

- 报告参数：≥26项（不含直方图及散点图）。

- 研究参数：≥6项，含异常淋巴细胞、巨大未成熟细胞和有核红细胞研究参数。

- ▲检测图形：散点图≥4个，包括1个可旋转三维立体散点图。

- ▲检测模式：至少具有CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF等全血检测模式。

- 最小用血量≤ 20μL。

- ★进样器容量：一次可同时装载≥60个样本。

- 检测速度：≥90样本/小时。

- 血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等。

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。

- 进样方式：具有自动封闭进样和手动开放进样方式。

- ▲空白计数： HCT≤0.5%、CRP≤0.2 mg/L。

- 携带污染率： CRP≤0.5%。

- ▲血常规线性范围：WBC：0-500.0×10^9/L，HCT：0-67.0%，PLT：0-5000×10^9/L。

- CRP线性范围：0.2-320mg/L。

- 数据存储：仪器主机至少可存储20万条样本数据信息。

- ★试剂加样：CRP抗体试剂加样采用精密注射器分配，避免使用采样针加样带来的交叉污染。

- 试剂存储：主机内置CRP抗体试剂冷藏装置，关机后保持制冷。

- ★仪器休眠：具备自动休眠功能，主机停止操作进入休眠状态所需等待的时间可自定义设置，可设置时长为2小时。

- 质控管理：具有L-J 质控，每个批号的质控文件至少可保存400个质控结果。

- 采样针采用侧开孔设计，具有防抵死功能，可减少堵孔并提高吸样准确性。

- 具有原厂生产的试剂、校准品和质控品，可提供溯源体系报告。

- ▲厂家具有CNAS认可的标准化血细胞参考测量实验室，保证结果准确具有溯源性。（提供CNAS证书证明）

##### 标段六：血细胞分析2等

（一）血细胞分析2

需满足医院现有设备使用要求，同时在合同期间若医院现有设备出现故障需提供免费包修服务，无法维修时需提供满足以下要求的配套服务：

- 血球部分：

- 检测参数：≥32个

- 直方图：≥4个

- 散点图：≥13个

- ★检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥100样本/小时

- 检测光源：必须采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点

- 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、低值血小板通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道

- 有核红细胞检测功能：具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正

- 白细胞计数：

- 应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

- 标配NRBC计数，自动校准每个样本的白细胞总数

- 白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行

- 血小板计数：具有两种或者以上的方法进行血小板的计数

- ▲体液检测功能：

体液检测速度：≥40样本/小时

可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数

- 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物

- 样本用血量：

全自动进样模式时用血量≤88微升

开盖模式时用血量≤88微升

梢血预稀释模式用血量≤20微升

- 质控品：一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；能提供体液质控。

- ▲校准品：定期提供原厂配套的项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET，低值血小板校准品。

- 实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准，在CAP用户中，使用同型号仪器进行室间质评的超过200家。

- 线性范围（静脉血）：白细胞：0-440 109/L，红细胞：0-8.6  1012/L，血小板：0-5000  109/L

- ▲系统扩展性

仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机，可扩展为双机或立式血流水线， 立式流水线上可任意数量血球分析仪和推片染片机连接，立式流水线可根据实验室地形直角转弯。

- 可与CRP、SAA一起完成末梢血自动进样。

- CRP部分：

- 方法学：免疫散射比浊法

- 自动化：全自动（仪器自动采血样、自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动打印报告）

- ★检测速度：≥180测试/小时

- ▲CRP检测线性范围：1-360.0mg/L

- 反应杯清洗方式：反应杯可自动清洗并可重复使用,并保证无污染，降低人力成本

- 仪器内试剂制冷装置：仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2—8摄氏度的保存环境

- 存储系统：系统可存储≥12000组数据

- 测量重复性：CV≤4%

- 样本污染携带率：≤0.5%

（二）尿液分析

需满足医院现有设备使用要求，同时在合同期间若医院现有设备出现故障需提供免费包修服务，无法维修时需提供满足以下要求的配套服务：

- 用途：用于实现尿液标本的信息识别、分析检测、传递运输、报告结果等功能，全自动尿液沉渣分析仪与全自动干式尿液分析仪通过轨道连接实现样本的自动分析检测。

- 检测原理：采用流式细胞技术结合核酸荧光染色对尿中有形成份进行检测，确保检测结果准确可靠。

- 测定参数：≥12个并能提供散点图，直方图

- ▲具有独立的细菌检测通道，能够提供尿路感染信息，为临床及早用药提供参考依据。

- 具有电导率检测功能，对高低比重尿，高低渗尿，假性尿的检测进行诊断鉴别。

- 标本无须预先离心直接上机检测。

- 仪器采用全自动进样系统，样品位≥50个。

- 检测速度：≥60标本/小时。

- 可采用手工和自动两种进样方式，适合不同需要。

- 可以通过轨道连接，和尿干化分析仪形成尿液分析流水线。

- 提供中文报告软件

- 系统具有溯源性，可提供原厂配套的两水平质控品，对检测参数进行质量控制,并提供注册证复印件。

- 可提供实时在线网络质控系统，确保检测系统的稳定性。

- 具有标准数据接口，可连接LIS系统。

- 测定原理：试纸条：双波长反射检测法。

- 测定项目：尿液测定项目≥10项。

- 加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条。

- 样品容器量：≥100个尿样/次（10个×10架）可连续进样。

- 检测速度：≥225份/小时。

- 急诊位：有专用的急诊位和专用的急诊检测架。

- 试纸条容量：具有2个独立的试剂舱，可同时搭载2种不同的试纸条，每种试纸条容量≥200条，可随时添加并有防止尿条氧化装置。

- 试纸条特性：能抗VC干扰，能抑制共存物质间相影响，室温保存1年。

- 尿比重检测：采用反射型折射率检测法，避免温度、蛋白和糖的影响。

- 进行自动的定量点式加样。

- 颜色检测：采用反折射率识别方式。

- 与尿沉渣测定仪系统轨道式连接成为尿液自动化流水线。

（三）血凝

需满足医院现有设备使用要求，同时在合同期间若医院现有设备出现故障需提供免费包修服务，无法维修时需提供满足以下要求的配套服务：

- 原装全自动凝血分析系统

- 检测针、样本针各自独立

- ▲四种方法学的血栓/止血分析系统：包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和聚集法检测，可开展PT/APTT/TT/Fbg，因子VIII、IX、XI、XII、XIII等，ATIII，D-二聚体，FDP等项目

- 采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样

- 试剂位≥45个，其中试剂冷藏位≥40个

- 试剂舱温度控制在≤10摄氏度

- 反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列

- 所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放

- 仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法

- 专用急诊位≥5个

- 溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本

- ★检测波长≥5个：340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。

- 检测通道≥10个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有10个检测通道；

- PT检测速度≥180测试/小时；D-二聚体检测速度≥90测试/小时；

- 试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能；

- 自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能；

- 可同时测定项目数≥60个；

- 质量控制：750个文件的X－bar/L-J管理，可通过westguard rules 进行六类监测；

- 实时在线质控管理功能。

注：所有标段的投标试剂需无条件满足医院现有设备使用、质控及正常运行要求，同时在合同期间若医院试剂对应现有设备出现故障需提供免费包修服务，无法维修或短期内（8小时内）无法修复的，须提供不低于本招标文件要求参数及技术要求的全新备用设备。如中标试剂无法满足现有设备平台配套要求的，须提供不低于本招标文件要求参数及技术要求的全新备用设备。设备要求原包装到用户处。原则上综合试剂统筹成本价格须不高于规定医保价格的20%。